ГОСТ 30206—94

(МЭК 687-92)

УДК 621.317.785:006.354                                                                                                        П32

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАТИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ ВАТТ-ЧАСОВ АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (КЛАССЫ ТОЧНОСТИ 0,2 S И 0,5 S)

Alternating current static watt-hour meters

for active energy (accuracy classes 0,2 S and 0,5 S)

ОКС 17.220

ОКП 42 2820, 42 2830

Дата введения 1996—07—01

в части счетчиков, разработанных до 1 июля 1996 г., — 1997—07—01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН МТК 232 «Аппаратура для измерения электрической энергии и контроля нагрузки»

ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6—94 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Белстандарт |
| Республика Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 12 марта 1996 г. № 159 межгосударственный стандарт ГОСТ 30206—94 (МЭК 687—92) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г., в части счетчиков, разработанных до 1 июля 1996 г., — с 1 июля 1997 г.

Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 687—92 «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S)» с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны

4 ВЗАМЕН ГОСТ 26035—83 в части счетчиков активной энергии классов точности 0,2 и 0,5

ВНЕСЕНА Поправка (ИУС № 1 1998 г.)

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на статические (электронные) счетчики ватт-часов (далее — счетчики) классов точности 0,2 S и 0,5 S для измерения электрической активной энергии переменного тока частотой в диапазоне (45—65) Гц и устанавливает требования к изготовлению и типовым испытаниям* счетчиков.

_______________

* Под типовыми испытаниями понимают контрольные испытания, кроме приемо-сдаточных.

Стандарт распространяется на счетчики, работающие от трансформаторов, предназначенные для применения внутри помещения и содержащие измерительный элемент и счетный (ые) механизм (ы), заключенные вместе в корпус счетчика.

Примечание — ГОСТ 7746 распространяется на трансформаторы, имеющие диапазоны измерений от 0,05 Iном до 1,2 Iном или от 0,05 Iном до 1,5 Iном или от 0,05 Iном до 2,0 Iном и трансформаторы классов точности 0,2 и 0,5, имеющие диапазон измерений от 0,01 Iном до 1,2 Iном. В настоящем стандарте рассматриваются счетчики с диапазоном измерений от 0,01 Iном до 1,2 Iном, так как только трансформаторы классов точности 0,2 и 0,5 имеют пределы погрешности, сопоставимые с пределами погрешности рассматриваемых счетчиков.

Стандарт распространяется также на индикатор(ы) работы, испытательный(ые) выход(ы) и на счетчики, измеряющие энергию в обоих направлениях.

Стандарт не распространяется на:

а) счетчики напряжением свыше 600 В (линейное напряжение для многофазных счетчиков);

б) переносные сметчики и счетчики, предназначенные для наружной установки;

в) интерфейсы к счетному механизму счетчика;

г) образцовые счетчики.

Когда дисплеи и (или) запоминающее(ие) устройство(a) являются внешними и (или) когда другие элементы заключены в корпус счетчика (такие как показатели максимума, телеметрические датчики, переключатели времени или дистанционного управления и т.д.), настоящий стандарт распространяется только на измерительную часть.

Настоящий стандарт не устанавливает правила проведения приемочных испытаний и испытаний на соответствие техническим требованиям*.

________________

* Под приемочными испытаниями понимают приемо-сдаточные испытания, под испытаниями на соответствие техническим требованиям — периодические испытания. Виды испытании — по ГОСТ 22261.

В настоящем стандарте не установлены требования к механическим воздействиям для сметчиков, смонтированных на стойках.

Обязательные требования к качеству счетчиков изложены в 4.1.1—4.1.3; 4.2.1-4.2.11; 4.2.12.2; 4.4.1-4.4.6; 4.5-4.7; 4.10; 5.6.1.

Дополнительные и измененные требования к счетчикам, отражающие потребности народного хозяйства, выделены по тексту стандарта курсивом

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.601—95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 8.383—80 ГСИ Государственные испытания средств измерений. Основные положения

ГОСТ 8.401—80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования

ГОСТ 9.048—89 ЕСЗКС. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов

ГОСТ 26.020—80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры

ГОСТ 1983—89 (МЭК 186—87) Трансформаторы напряжения. Общие технические условия

ГОСТ 7746—89 (ГОСТ 185—87) Трансформаторы тока. Общие технические условия

ГОСТ 8865—93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация

ГОСТ 14254—80 (МЭК 529-76) Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытании

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 22261—94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 23217—78 Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным отсчетом. Наносимые условные обозначения

ГОСТ 25372—95 Условные обозначения для счетчиков электрической энергии переменного тока

ГОСТ 26104—89 (МЭК 348—78) Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний

ГОСТ 27473—87 (МЭК 112—79) Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во влажной среде

ГОСТ 27483—87 (МЭК 695—2—1—80) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой

ГОСТ 27570.0—87. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 27918—88 (МЭК 255—4—76) Реле измерительные с одной входной воздействующей величиной с зависимой выдержкой времени

ГОСТ 28199—89 (МЭК 68-2-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод

ГОСТ 28200—89 (МЭК 68—2—2—74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло

ГОСТ 28203—89 (МЭК 68—2-6—82) Основные методы испытании на воздействие внешних факторов. Часть 2 Испытания. Испытание Fс и руководство: Вибрация (синусоидальная)

ГОСТ 28207—89 (МЭК 68-2-11-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ка: Соляной туман

ГОСТ 28213—89 (МЭК 68-2-27-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еа и руководство: Одиночный удар

ГОСТ 28216—89 (МЭК 68-2-30-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12-часовой цикл)

ГОСТ 29156—91 (МЭК 801-4-88) Устойчивость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29191—91 (МЭК 801-2-84) Устойчивость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29216—91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и методы испытаний

ГОСТ 29322—92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения

ГОСТ 30012.1—93 (МЭК 51-1-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей

ГОСТ 30032.1—93 (МЭК 60-1-89) Техника испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте использованы термины, приведенные ниже.

3.1 Общие определения

3.1.1 Счетчик ватт-часов — прибор, предназначенный для измерения активной энергии путем интегрирования активной мощности во времени.

3.1.2 Статический счетчик — счетчик, в котором ток и напряжение воздействуют на твердотельные (электронные) элементы для создания на выходе импульсов, число которых пропорционально измеряемой активной энергии.

3.1.3 Многотарифный счетчик — счетчик электрической энергии, снабженный набором счетных механизмов, каждый из которых работает в установленные интервалы времени, соответствующие различным тарифам.

3.1.4 Тип счетчика — термин, используемый для определения конкретной конструкции счетчика, изготавливаемого одним изготовителем, имеющего:

а) одинаковые метрологические характеристики;

б) единое конструктивное исполнение частей, определяющих эти характеристики.

Тип может иметь несколько значений номинального тока и номинального напряжения.

Счетчики обозначаются одним или большим числом групп букв или цифр или комбинацией букв и цифр. Каждый тип имеет только одно обозначение.

Примечание — Тип характеризуется образцами счетчиков, предназначенных для типовых испытаний, характеристики которых (номинальные токи и номинальные напряжения) выбраны из значений, приведенных в таблицах, предложенных изготовителем.

3.1.5 Образцовый счетчик — счетчик, используемый для измерения единицы электрической энергии. Обычно его проектируют и применяют для достижения наивысшей точности и стабильности в контролируемой окружающей среде лаборатории.

3.2 Определения, относящиеся к функциональным элементам

3.2.1 Измерительный элемент — часть счетчика, создающая на выходе импульсы, число которых пропорционально измеряемой активной энергии.

3.2.2 Выходные устройства

3.2.2.1 Испытательный выход — устройство, которое может быть использовано для испытания счетчика.

3.2.2.2 Индикатор функционирования — устройство, выдающее визуально наблюдаемый сигнал функционирования счетчика.

3.2.3 Запоминающее устройство — элемент, предназначенный для хранения цифровой информации.

3.2.3.1 Энергонезависимое запоминающее устройство— запоминающее устройство, которое может сохранять информацию при отключении источника питания.

3.2.4 Дисплей — устройство, отображающее информацию запоминающего (их) устройства(в).

3.2.5 Счетный механизм — электромеханическое или электронное устройство, содержащее как запоминающее устройство, так и дисплей.

Единичный дисплей может быть использован с многофункциональными электронными запоминающими устройствами для формирования многотарифных счетных механизмов.

3.2.6 Цепь тока — внутренние соединения счетчика и часть измерительного элемента, по которым протекает ток цепи, к которой подключен счетчик.

3.2.7 Цепь напряжения — внутренние соединения счетчика, часть измерительного элемента и источник питания для счетчика (если счетчик не питается от внешнего источника питания), питаемого напряжением цепи, к которой подключен счетчик.

3.2.8 Вспомогательная цепь — элементы (лампы, контакты и т.д.) и соединения вспомогательного устройства внутри счетчика, предназначенные для присоединения внешнего устройства, например часов, реле, счетчика импульсов или внешнего источника питания, если он необходим.

3.2.9 Постоянная счетчика — значение, выражающее соотношение между энергией, учитываемой счетчиком, и числом импульсов на испытательном выходе.

Постоянная счетчика выражается либо в импульсах на киловатт-час [имп/(кВт · ч)], либо в ватт-часах на импульс [(Вт · ч)/имп].

3.3 Определение механических элементов

3.3.1 Счетчик, применяемый внутри помещения, — счетчик, который может быть использован только с дополнительной защитой от влияния окружающей среды (помещения, стойки).

3.3.2 Цоколь — задняя часть счетчика, обычно служащая для его крепления и крепления измерительного элемента, зажимов или зажимной платы и кожуха.

Для счетчика, установленного заподлицо, цоколь может охватывать боковые стороны корпуса.

3.3.2.1 Разъем — цоколь с зажимными приспособлениями для размещения зажимов съемного счетчика, имеющий зажимы для присоединения к питающей сети. Это может быть однопозиционный разъем для одного счетчика или многопозиционный разъем для двух и более счетчиков.

3.3.3 Кожух — крышка с передней стороны счетчика, изготовленная либо целиком из прозрачного материала, либо из непрозрачного материала с окном (окнами), через которое(ые) можно наблюдать за индикатором функционирования (если он установлен) и считывать показания дисплея.

3.3.4 Корпус — цоколь и кожух в комплекте. Корпус может быть общим для одного или более счетчиков.

3.3.5 Доступная для прикосновения проводящая часть — проводящая часть, к которой можно прикоснуться стандартным испытательным пальцем, когда счетчик установлен и готов к эксплуатации.

3.3.6 Зажим защитного заземления — зажим, соединенный с доступными для прикосновения проводящими частями счетчика для обеспечения безопасности.

3.3.7 Зажимная плата — деталь из изоляционного материала, на которой сосредоточены все зажимы счетчика или часть из них.

3.3.8 Крышка зажимов — крышка, закрывающая зажимы счетчика и концы внешних проводов или кабелей, присоединенных к зажимам.

3.3.9 Воздушный зазор — кратчайшее расстояние, измеренное между двумя проводящими частями по воздуху.

3.3.10 Путь утечки — кратчайшее расстояние, измеренное между двумя проводящими частями по поверхности изоляции.

3.4 Определение типов изоляции

3.4.1 Основная изоляция — изоляция, применяемая к находящимся под напряжением частям для обеспечения основной защиты от поражения электрическим током.

Примечание — К основной изоляции не обязательно относят изоляцию, используемую исключительно для функциональных целей.

3.4.2 Дополнительная изоляция — независимая изоляция, применяемая в дополнение к основной изоляции для обеспечения защиты от поражения электрическим током при повреждении основной изоляции.

3.4.3 Двойная изоляция — изоляция, включающая как основную, так и дополнительную изоляции.

3.4.4 Усиленная изоляция— единая система изоляции, применяемая к находящимся под напряжением частям, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции.

Примечание — Термин «система изоляции» не означает, что изоляция должна быть единой однородной частью. Она может содержать несколько слоев, которые не могут быть испытаны отдельно как дополнительная или основная изоляция.

3.5 Определение величин, характеризующих счетчик

3.5.1 Номинальный ток* (Iном) — значение тока, являющееся исходным при установлении требований к счетчику, подключаемому через трансформатор.

3.5.2 Максимальный ток* (Imax) — наибольшее значение тока, при котором счетчик соответствует требованиям точности, установленным в настоящем стандарте.

3.5.3 Номинальное напряжение* — значение напряжения, являющееся исходным при установлении требований к счетчику.

3.5.4 Номинальная частота — значение частоты, являющееся исходным при установлении требований к счетчику.

3.5.5 Обозначение класса точности — число, равное пределу допускаемой погрешности, выраженной в процентах, для всех значений диапазона измерений при коэффициенте мощности, равном единице (в т.ч. в случае многофазных счетчиков при симметричных нагрузках), при испытании счетчика в нормальных условиях (включая допускаемые отклонения от номинальных значений), установленных в настоящем стандарте.

Примечание — В настоящем стандарте счетчики классифицируют в соответствии с их обозначениями классов точности, т. е. 0,2 S** и 0,5 S**.

______________

* Термины «напряжение» и «ток» относятся к средним квадратическим значениям, если не оговорено иное.

** Для потребностей народного хозяйства 0,2 и 0,5.

3.5.6 Погрешность, выраженная в процентах, — погрешность в процентах, определяемая по формуле

Примечание — Так как истинное значение не может быть определено, оно аппроксимируется значением с установленной точностью, которая может быть определена по нормам, согласованным между изготовителем и потребителем, или по национальным стандартам.

3.6 Определение влияющих величин

3.6.1 Влияющая величина — любая величина, обычно внешняя по отношению к счетчику, которая может оказать влияние на его рабочие характеристики.

3.6.2 Нормальные условия — совокупность влияющих величин и технических характеристик, имеющих нормальные значения или находящихся в пределах нормальной области значений, при которых устанавливают основную погрешность.

3.6.3 Изменение погрешности, вызываемое влияющей величиной (дополнительная погрешность) — разность между выраженными в процентах значениями погрешности счетчика, когда только одна влияющая величина принимает последовательно два установленных значения, одно из которых является нормальным значением.

3.6.4 Коэффициент искажения — отношение среднего квадратического значения содержащихся гармоник (получаемого вычитанием из несинусоидальной переменной величины ее основной составляющей) к среднему квадратическому значению несинусоидальной величины. Коэффициент искажения обычно выражается в процентах.

3.6.5 Электромагнитные помехи — наводимые или излучаемые электромагнитные воздействия, которые могут оказывать влияние на функциональные или метрологические характеристики счетчика.

3.6.6 Нормальная температура — значение температуры окружающего воздуха, установленное для нормальных условий.

3.6.6.1 Средний температурный коэффициент — отношение изменения погрешности, выраженной в процентах, к изменению температуры, вызывающему это изменение погрешности.

3.6.7 Установленные рабочие условия — совокупность установленных диапазонов измерений для технических характеристик и установленных рабочих диапазонов для влияющих величин, в пределах которых установлены и определены изменения погрешности или погрешности счетчика.

3.6.8 Установленный диапазон измерений — совокупность значений измеряемой величины, для которой погрешность счетчика должна находиться в установленных пределах.

3.6.9 Установленный рабочий диапазон — диапазон значений одной влияющей величины, который составляет часть установленных рабочих условий.

3.6.10 Предельный рабочий диапазон — предельные условия, которые работающий счетчик может выдержать без повреждения и ухудшения метрологических характеристик при последующей его эксплуатации в установленных рабочих условиях.

3.6.11 Условия хранения и транспортирования — предельные условия, которые неработающий счетчик может выдержать без повреждения и ухудшения метрологических характеристик при последующей его эксплуатации в установленных рабочих условиях.

3.6.12 Нормальное рабочее положение — положение счетчика, определенное изготовителем для нормальной эксплуатации.

3.6.13 Установившийся тепловой режим — установившийся тепловой режим считают достигнутым, если изменение погрешности, вызываемое самонагревом в течение 20 мин, составляет менее 0,1 максимальной допускаемой погрешности.

3.7 Определение испытаний1

______________

1 Для потребителей народного хозяйства определение испытаний — по ГОСТ 16504.

3.7.1 Типовое испытание — процедура, согласно которой для проведения серии испытаний выбирается один счетчик или небольшое число счетчиков одного и того же типа, имеющих идентичные характеристики, выбранные изготовителем для проверки соответствия определенного типа счетчика всем требованиям настоящего стандарта для соответствующего класса точности счетчиков.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Стандартные значения электрических величин

4.1.1 Стандартные значения номинальных напряжений должны соответствовать установленным в таблице 1.

Таблица 1 — Стандартные значения номинальных напряжений

| Включение счетчика | Стандартные значения, В | Попускаемые значения, В |
| --- | --- | --- |
| Включение только через трансформатор(ы) тока | 120; 230; 277; 400; 480 (по ГОСТ 29322) | 100; (100/)*; 127; 200; 220; 240; 380; (380)*; 415 |
| Включение через трансформатор(ы) напряжения | 57,7; 63,5; 100; 110; 115; 120; 200 (по ГОСТ 1983) | 173; 190; 220 |
| * Для потребностей народного хозяйства |

4.1.2 Стандартные значения номинальных токов

Стандартными значениями номинальных токов являются 1, 2 и 5 А.

4.1.2.1 Стандартное значение максимального тока

Стандартное значение максимального тока равно 1,2 Iном.

4.1.3 Стандартные значения номинальных частот

Стандартными значениями номинальных частот являются 50 и 60 Гц.

4.2 Механические требования

4.2.1 Общие механические требования

Счетчики должны быть рассчитаны и сконструированы таким образом, чтобы можно было избежать появления какой-либо опасности в их нормальном рабочем положении и установленных рабочих условиях, а также чтобы можно было обеспечить безопасность персонала от поражения электрическим током, воздействия повышенной температуры, распространения огня, а также защиту счетчиков от проникновения твердых тел, пыли и воды.

Все части, подвергающиеся коррозии в установленных рабочих условиях, должны быть надежно защищены. Любое защитное покрытие не должно подвергаться опасности повреждения при обычном обращении или повреждения вследствие атмосферных воздействий при установленных рабочих условиях.

Примечание — Для счетчиков, предназначенных для использования в коррозионной атмосфере, в договоре на поставку должны быть установлены дополнительные требования (например, испытание соляным туманом по ГОСТ 28207).

Требования к механическим воздействиям на счетчики в рабочих условиях применения и предельных условиях транспортирования устанавливают по ГОСТ22261 по согласованию с заказчиком.

4.2.2 Корпус

Корпус счетчика должен быть опломбирован таким образом, чтобы его внутренние части стали доступны только после нарушения целостности пломбы.

Конструкция кожуха должна обеспечивать его снятие только с помощью инструмента.

Корпус должен быть сконструирован и установлен таким образом, чтобы любая непосредственная деформация не могла нарушить нормальное функционирование счетчика.

Если не оговорено иное, то счетчики, предназначенные для присоединения к сетям питания, в которых напряжение в нормальных условиях превышает 250 В относительно земли и корпус которых полностью или частично металлический, должны быть снабжены зажимом защитного заземления.

4.2.3 Окно

Если кожух непрозрачный, то для отсчета по дисплею и наблюдения за индикатором работы, при его наличии, должно быть предусмотрено одно или несколько окон. Эти окна должны быть из прозрачного материала, они не могут быть удалены неповрежденными без нарушения целостности пломб(ы).

4.2.4 Зажимы, зажимная(ые) плата(ы), зажим защитного заземления

Зажимы могут быть расположены на зажимной(ых) плате(ах), имеющей(их) необходимые изоляционные свойства и механическую прочность. Для обеспечения соответствия этим требованиям изоляционные материалы для зажимных плат выбирают, принимая во внимание результаты соответствующих испытаний материалов.

Материал, из которого изготовлена зажимная плата, должен выдерживать испытания при температуре 135 °С и давлении 1,8 МПа.

Отверстия в изоляционном материале, предназначенные для подключения проводов к зажимам, должны быть достаточных размеров, то есть с учетом размещения проводов в изоляции.

Способ крепления проводов к зажимам должен обеспечивать надежный и долговечный контакт, чтобы не возникло опасности ослабления соединения или чрезмерного нагрева. Винтовые соединения, передающие контактные усилия, и фиксирующие винты, которые могут ослабляться и закрепляться несколько раз в течение срока службы счетчика, должны завинчиваться в металлическую гайку.

Все части каждого зажима должны быть такими, чтобы свести к минимуму опасность возникновения коррозии, происходящей в результате их контакта с другими металлическими частями.

Электрические соединения должны быть сконструированы таким образом, чтобы контактное давление не передавалось через изоляционный материал.

Для цепей тока значение напряжения принимают равным напряжению соответствующей цепи напряжения.

Зажимы, расположенные близко друг к другу и находящиеся под разными потенциалами, должны быть защищены от случайных коротких замыканий. Защита может осуществляться с помощью изолирующих перегородок. Потенциалы зажимов, относящиеся к одной и той же цепи тока, считают одинаковыми.

Возможность соприкосновения зажимов, винтов крепления проводов, внешних и внутренних проводов с металлическими крышками зажимной платы должна быть предотвращена.

Зажим защитного заземления, если он установлен, должен соответствовать следующим требованиям:

а) иметь электрическое соединение с доступными для прикосновения металлическими частями;

б) если возможно, составлять часть цоколя счетчика;

в) должен располагаться предпочтительно вблизи зажимной платы;

г) обеспечивать возможность присоединения провода с поперечным сечением, равным, по крайней мере, поперечному сечению главных проводов цепей тока;

д) иметь четко обозначенный символ заземления по ГОСТ 30012.1 (символ F—43).

После установки ослабление присоединения зажима защитного заземления без применения инструмента не должно быть возможно.

Зажимы должны обеспечивать подключение до двух медных или алюминиевых проводов с суммарным сечением до 5 мм2. Соединения зажимов цепей тока и цепей напряжения должны быть разъемными и размещены в зажимной коробке. Отверстия для зажима проводов цепи тока должны быть диаметром не менее 4,2 мм. Все зажимы счетчиков, предназначенные для подключения к измерительным трансформаторам напряжения, должны быть раздельными и иметь отверстия диаметром не менее 4,2 мм.

Зажимы трехфазных счетчиков, предназначенных для включения с трансформаторами тока, должны обеспечивать раздельное включение цепей тока и цепей напряжения. Диаметр отверстий зажимов для этих целей должен быть не менее 3,5 мм.

(Измененная редакция, Попр. 1998 г.)

4.2.5 Крышка зажимов

Зажимы счетчика, если они расположены на зажимной плате и не защищены любыми другими средствами, должны закрываться отдельной крышкой, которая может быть опломбирована независимо от кожуха счетчика. Крышка зажимов должна закрывать все зажимы, винты крепления проводов и, если не оговорено иное, достаточную длину внешних проводов и их изоляцию.

В счетчике, установленном на щите, должен быть исключен доступ к зажимам без нарушения целостности пломб крышки(ек) зажимов.

Для счетчиков, установленных заподлицо, которые часто соединяются с помощью штепселя, не требуется никакого специального опломбирования зажимов.

4.2.6 Воздушный зазор и пути утечки

Воздушные зазоры и пути утечки зажимной платы, а также между зажимами и находящимися вблизи от них металлическими частями корпуса, если он металлический, должны быть не менее значений, установленных в таблице 2. Эти значения установлены для оборудования стационарного и в случае, когда к надежности и пригодности оборудования предъявляют особые требования, и следующих влияющих факторов:

степень загрязнения:

— нетокопроводящее загрязнение, но иногда, в случае конденсации — токопроводящее — для счетчиков, применяемых внутри помещения:

— токопроводящее загрязнение и сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим вследствие конденсации, которая может иметь место, — для счетчиков для наружной установки;

группа материала — материал со сравнительным индексом трекингостойкости (СИТ), равный 100 ( СИТ ( 175 (ГОСТ 27473);

условия неоднородного поля — состояние неоднородного поля на краях плоского электрода. Неоднородное поле — электрическое поле, в котором градиент напряжения между электродами, не является, в основном, постоянным;

высота до 2000 м над уровнем моря.

Воздушный зазор между крышкой зажимов, если она изготовлена из металла, и верхней поверхностью винтов, если они закрепляют проводники максимально допустимого диаметра, должен быть не менее значений, приведенных в таблице 2.

Таблица 2 — Воздушные зазоры и пути утечки для зажимной платы

| Напряжение между фазой и землей, производное от номинального напряжения системы, В | Минимальные воздушные зазоры, мм | Минимальная длина пути утечки, мм |
| --- | --- | --- |
| 50 | 0,8 | 1,2 |
| 100 | 0,8 | 1,4 |
| 150 | 1,5 | 1,6 |
| 300 | 3,0 | 3,2 |
| 600 | 5,5 | 6,3 |

Должно быть также проведено испытание импульсным напряжением (5.4.6.2).

4.2.7 Устойчивость к нагреву и огню

Зажимная плата, крышка зажимов и корпус счетчика должны обеспечивать безопасность от распространения огня. Они не должны воспламеняться при тепловой перегрузке находящихся под напряжением частей при контакте с ними.

Для проверки соответствия этим требованиям должны быть проведены испытания в соответствии с 5.2.4 настоящего стандарта.

4.2.8 Защита от проникновения пыли и воды

Счетчики должны удовлетворять степени защиты IP51 по ГОСТ 14254, но без всасывания в счетчик.

Для проверки соответствия этому требованию должны быть проведены испытания в соответствии с 5.2.5 настоящего стандарта.

4.2.9 Дисплей измеряемых величин

Информация может отображаться на электромеханическом счетном механизме или на электронном дисплее. В случае электронного дисплея соответствующее энергонезависимое запоминающее устройство должно иметь время сохранения информации не менее четырех месяцев.

Примечание — Более длительное время сохранения информации энергонезависимого запоминающего устройства должно быть отражено в договоре на поставку.

В случае многократных значений, представляемых с помощью одного дисплея, должна быть предусмотрена возможность получения информации от всех соответствующих запоминающих устройств. При получении информации запоминающего устройства должна быть возможной идентификация каждого применяемого тарифа.

Действующий тариф должен быть указан.

При отключенном счетчике экран электронного дисплея может быть невидим (погашен).

Основной единицей для измеряемых значений должен быть киловатт-час (кВт · ч) или мегаватт-час (МВт · ч).

Для электромеханических счетных механизмов непрерывно вращающиеся барабаны должны быть отградуированы и на них должны быть нанесены 10 делений, каждое из которых делится на 10 частей, или может быть осуществлена любая другая расстановка делений, обеспечивающая такую же точность считывания. Барабаны, показывающие доли единицы, должны быть отмаркированы по-иному, если они видимы.

Емкость учета счетного механизма при учете энергии, соответствующей максимальному току при номинальном напряжении и коэффициенте мощности, равном единице, должна быть не менее 1500 ч, начиная с нуля.

Примечание — Значения, превышающие 1500 ч, должны быть оговорены в договоре на поставку.

4.2.10 Выходные устройства

Счетчик должен иметь испытательное выходное устройство, доступное с лицевой стороны счетчика, которое может управляться с помощью подходящего испытательного оборудования.

Индикатор функционирования, если он имеется, должен быть видим с лицевой стороны счетчика.

4.2.11 Маркировка счетчика

4.2.11.1 Щиток

На каждом счетчике должна быть приведена следующая информация, при необходимости:

а) название или фирменный знак изготовителя и, если требуется, место изготовления;

б) обозначение типа (см. 3.1.4) и, если требуется, место для простановки знака приемочного испытания;

в) число фаз и число проводов цепи, для которой счетчик предназначен (например, однофазная двухпроводная, трехфазная трехпроводная, трехфазная четырехпроводная). Эта маркировка может быть заменена графическими обозначениями, приведенными в ГОСТ 25372;

г) заводской номер и год изготовления. Если заводской номер указан на щитке, прикрепленном к кожуху, то он должен быть указан также на цоколе счетчика или на измерительном элементе;

д) номинальное напряжение по одной из следующих форм:

число элементов, если их больше одного, и напряжение на зажимах цепи(ей) напряжения счетчика;

номинальное напряжение сети или вторичное напряжение трансформатора напряжения, к которому счетчик присоединяется.

Примеры маркировки приведены в таблице 3.

е) номинальный вторичный ток трансформатора(ов), к которому(ым) счетчик может быть подключен, например: /5 А. Номинальный и максимальный токи счетчика могут быть включены в обозначение типа;

ж) номинальная частота в герцах;

з) постоянная счетчика, например: х(Вт·ч)/имп или х имп/ (кВт · ч);

и) обозначение класса точности счетчика;

к) нормальная температура, если она отличается от 23 °С;

л) вспомогательное напряжение, при необходимости.

Таблица 3 — Маркировка напряжения

| Счетчик | Напряжение на зажимах цепи (цепей) напряжения, В | Номинальное напряжение сети, В |
| --- | --- | --- |
| Для работы в однофазной двухпроводной цепи на 120 В | 120 | 120 |
| Для работы в однофазной трехпроводной цепи на 120 В (120 В по отношению к средней точке) | 240 | 240 |
| Двухэлементный счетчик для работы в трехфазной трехпроводной цепи (230 В между фазами) | 2 х 230 | 3 х 230 |
| Трехэлементный счетчик для работы в трехфазной четырехпроводной цепи (230 В фаза - нейтраль) | 3 х 230/400 | 3 х 230/400 |

Информация по подпунктам а, б и в может маркироваться на внешнем щитке, надежно прикрепленном к кожуху счетчика.

Информация по подпунктам г — л должна быть нанесена на щитке, предпочтительно помещаемом внутри счетчика.

Маркировка должна быть несмываемой, отчетливой и хорошо видимой с наружной стороны счетчика.

Если счетчик регистрирует энергию через измерительные трансформаторы, коэффициенты трансформации которых учтены постоянной счетчика, то коэффициенты трансформации должны быть также отмаркированы.

Допускается также использовать стандартные обозначения по ГОСТ 25372.

На каждом счетчике должны быть указаны:

а) наименование и(или) условное обозначение типа;

б) класс точности счетчика по ГОСТ 8.401;

в) условное обозначение измеряемой энергии;

г) номинальный ток;

д) номинальное напряжение;

е) номинальная частота;

ж) постоянная счетчика (передаточное число основного передающего устройства);

з) товарный знак предприятия-изготовителя;

и) помер счетчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;

к) год изготовления или шифр, его заменяющий;

л) изображение знака Государственного реестра по ГОСТ 8.383;

м) обозначение настоящего стандарта;

и) условное обозначение счетчика в зависимости от вида сети, к которой он подключается;

о) испытательное напряжение изоляции (символы С1—С3 по ГОСТ 23217).

Допускается указывать дополнительные обозначения, место нанесения и содержание которых следует устанавливать в технических условиях на счетчики конкретного типа.

Все надписи должны быть выполнены по ГОСТ 26.020.

Условные обозначения должны соответствовать требованиям ГОСТ 25372.

Надписи допускается наносить на щитке суммирующих устройств или на отдельный щиток, прикрепленный к лицевой поверхности корпуса счетчика. Надписи, указанные в подпунктах а, б, в, должны быть нанесены на щиток суммирующих устройств.

На съемных щитках универсальных трансформаторных счетчиков должны быть нанесены надписи: «№»; «Тр-р тока»; «Тр-р напряжения»; «К........ (множитель трансформаторов, равный произведению коэффициентов трансформации).

4.2.11.2 Схемы подключений и маркировка зажимов

Каждый счетчик должен быть снабжен несмываемой схемой подключений. Для многофазных счетчиков эта схема также должна указывать порядок чередования фаз, для которого предназначен счетчик. Допускается обозначать схему подключений цифрой в соответствии с требованием национальных стандартов.

Если зажимы счетчика отмаркированы, то эта маркировка должна быть нанесена на схему.

На крышке зажимной колодки должна быть надежно прикреплена схема подключения счетчика.

4,2.12 Дополнительные требования к конструкции счетчика

4.2.12.1 Детали и узлы счетчиков, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом, в части стойкости к воздействию плесневых грибов должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.048. Допустимый рост грибов — 3 балла по ГОСТ 9.048.

4.2.12.2 Габаритные и установочные размеры и масса счетчиков должны быть установлены в технических условиях на счетчики конкретного типа.

4.3 Климатические условия

4.3.1 Диапазоны температур

Диапазоны температур счетчика приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Диапазоны температур

| Вид диапазона температур | Значение диапазона температур, °С |
| --- | --- |
| Установленный рабочий диапазон | От минус 10 до плюс 45 |
| Предельный рабочий диапазон | От минус 20 до плюс 55 |
| Предельный диапазон хранения и транспортирования | От минус 20 до плюс 55 |

Допускаемый средний температурный коэффициент, вызванный изменением температуры, установлен в таблице 12.

Значения температур для рабочих условий применения, предельных условий транспортирования и условий хранения должны быть установлены в технических условиях на счетчики конкретного типа в соответствии с ГОСТ 22261.

4.3.2 Относительная влажность

Счетчик должен соответствовать требованиям относительной влажности, установленным в таблице 5. Испытание на влияние влажного тепла должно быть проведено в соответствии с 5.3.3 настоящего стандарта.

Таблица 5 — Относительная влажность

| Относительная влажность | Значение относительной влажности, % |
| --- | --- |
| Среднегодовая | < 75 |
| За 30 дней, распределенных естественным образом в течение года | 95 |
| Изредка (случайно) в другие дни | 85 |

Предельные значения относительной влажности в зависимости от температуры окружающего воздуха приведены в приложении А.

Значения относительной влажности для рабочих условий применения, предельных условий транспортирования и условий хранения должны быть установлены в технических условиях на счетчики конкретного типа в соответствии с ГОСТ 22261.

4.4 Электрические требования

4.4.1 Потребляемая мощность

Активная и полная потребляемая мощность при нормальной температуре и номинальной частоте для каждой цепи напряжения при номинальном напряжении и каждой цепи тока при номинальном токе не должна превышать значений, установленных в таблице 6.

Таблица 6 — Потребляемая мощность, включая источник питания

| Источник питания | Значение мощности для счетчика |
| --- | --- |
|  | с внутренним источником питания | с внешним источником питания |
| Цепь напряжения | 2 Вт; 10 В · А | 0,5 В · А |
| Цепь тока | 1 В · А | 1 В · А |
| Вспомогательный источник питания | — | 10 В · А |
| Примечание — Приведенные в таблице значения являются средними. Допускается подключение источников питания с амплитудными значениями, превышающими указанные, при этом необходимо обратить внимание на мощность трансформаторов напряжения, к которым подключается счетчик. |

4.4.2 Влияние напряжения питания

4.4.2.1 Диапазоны напряжения должны соответствовать установленным в таблице 7.

Таблица 7 — Диапазоны напряжения

| Диапазон напряжения | Значения диапазона |
| --- | --- |
| Установленный рабочий | От 0,9 до 1,1 Uном |
| Предельный рабочий | От 0,8 до 1,15 Uном |

(Измененная редакция, Попр. 1998 г.)

Дополнительная погрешность, вызываемая изменениями напряжения питания, не должна превышать пределов, приведенных в таблице 11.

4.4.2.2 Провалы и кратковременные прерывания напряжения не должны создавать изменения в счетном механизме более чем на 0,001 кВт·ч, а испытательный выход не должен формировать сигнал, эквивалентный более чем 0,001 кВт·ч. При восстановлении напряжения питания метрологические характеристики счетчика не должны ухудшаться. Эти значения установлены для счетчика с номинальным током 5 А и номинальным напряжением 100 В.

Для других номинальных значений тока и напряжения значение 0,001 кВт · ч должно быть соответственно преобразовано.

Для проверки соответствия этому требованию должно быть проведено испытание в соответствии с 5.4.2.1 настоящего стандарта.

4.4.3 Влияние кратковременных перегрузок током

Кратковременные перегрузки током не должны вызывать повреждения счетчика. Счетчик должен нормально функционировать при возвращении к своим начальным рабочим условиям, а изменение погрешности при номинальном токе и коэффициенте мощности, равном единице, не должно превышать 0,05 %.

Счетчик должен без повреждений выдерживать в течение 0,5 с ток, превышающий в 20 раз максимальный ток.

Для проверки соответствия этому требованию должно быть проведено испытание в соответствии с 5.4.3 настоящего стандарта.

4.4.4 Влияние самонагрева

Изменение погрешности, вызываемое самонагревом, не должно превышать значений, приведенных в таблице 8.

4.4.5 Влияние нагрева

При номинальных рабочих условиях электрические цепи и изоляция не должны нагреваться до температуры, которая может нарушить работу счетчика. Повышение температуры в любой точке внешней поверхности счетчика не должно превышать 25 К при температуре окружающего воздуха 40 °С.

Изоляционные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 8865.

Для проверки соответствия этому требованию должно быть проведено испытание в соответствии с 5.4.5 настоящего стандарта.

Таблица 8 — Изменение погрешности, вызываемое самонагревом

| Значение тока | Коэффициент мощности | Пределы изменения погрешности, выраженной в процентах, для счетчиков класса точности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,2 S | 0,5 S |
| Imax | 1 |  |  |
|  | 0,5 (при индуктивной нагрузке) | 0,1 | 0,2 |

4.4.6 Изоляция

Счетчик и встроенные в него вспомогательные устройства, если они имеются, должны сохранять соответствующие диэлектрические свойства при номинальных рабочих условиях с учетом атмосферных влияний и различных напряжений, воздействию которых они подвергаются в установленных рабочих условиях.

Счетчик должен выдерживать испытания импульсным напряжением и напряжением переменного тока в соответствии с 5.4.6 настоящего стандарта.

4.5 Электромагнитная совместимость

4.5.1 Защищенность от электромагнитных помех

Счетчик должен быть сконструирован таким образом, чтобы наводимые или излучаемые электромагнитные помехи, а также электростатический разряд не вызывали повреждения счетчика и не влияли на него в значительной степени.

Примечание — Рассматриваются следующие типы помех: электростатические разряды; электромагнитные высокочастотные поля; быстрые всплески в неустановившемся режиме.

Для проверки соответствия этим требованиям должны быть проведены испытания в соответствии с 5.5 настоящего стандарта.

4.5.2 Подавление радиопомех

Счетчик не должен генерировать проводимые или излучаемые помехи, которые могут воздействовать на работу другого оборудования.

Для проверки соответствия этому требованию должны быть проведены испытания в соответствии с 5.5.5 настоящего стандарта.

4.6 Требования к точности

4.6.1 Пределы погрешности, вызываемой изменением тока

Когда счетчик находится в нормальных условиях, приведенных в 5.6.1, погрешности, выраженные в процентах, не должны превышать пределов для соответствующего класса точности, установленных в таблицах 9 и 10.

Если счетчик предназначен для измерения энергии в обоих направлениях, то значения, установленные в таблицах 9 и 10, следует применять для каждого направления.

Разность между значением погрешности, выраженной в процентах, при однофазной нагрузке счетчика и значением погрешности, выраженной в процентах, при симметричной многофазной нагрузке при номинальном токе и коэффициенте мощности, равном единице, не должна превышать 0,4 и 1,0 % для счетчиков классов точности 0,2 S и 0,5 S соответственно.

Таблица 9 — Пределы погрешности, выраженном в процентах (для однофазных и многофазных счетчиков с симметричными нагрузками)

| Значение тока | Коэффициент мощности | Пределы погрешности, %, для счетчиков класса точности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,2 S | 0,5 S |
| 0,01 Iном ( I < 0;05 Iном | 1 | ±0,4 | ±1,0 |
| 0,05 Iном ( I ( Imax | 1 | ±0,2 | ±0,5 |
| 0,02 Iном ( I < 0,1 Iном | 0,5 (при индуктивной нагрузке) | ±0,5 | ±1,0 |
|  | 0,8 (при емкостной нагрузке) |  |  |
| 0,1 Iном ( I ( Imax | 0,5 (при индуктивной нагрузке) | ±0,3 | ±0,6 |
|  | 0,8 (при емкостной нагрузке) |  |  |
| По особому требованию потребителя: 0,1 Iном ( I ( Imax | 0,25 (при индуктивной нагрузке) | ±0,5 | ±1,0 |
|  | 0,5 (при емкостной нагрузке) |  |  |

Таблица 10 — Пределы погрешности, выраженной в процентах (для многофазных счетчиков с однофазной нагрузкой при симметрии многофазных напряжений, приложенных к цепям напряжения)

| Значение тока | Коэффициент мощности соответствующего элемента | Пределы погрешности, %, для счетчиков класса точности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,2 S | 0,5 S |
| 0,05 Iном ( I ( Imax | 1 | ±0,3 | ±0,6 |
| 0,1 Iном ( I ( Imax | 0,5 (при индуктивной нагрузке) | ±0,4 | ±1,0 |

Примечание — При испытании на соответствие требованиям, установленным в таблице 10, испытательный ток должен подаваться в цепь тока каждого элемента поочередно.

(Измененная редакция, Попр. 1998 г.)

4.6.2 Пределы погрешности, вызываемой другими влияющими величинами (изменение напряжения, изменение частоты, форма кривой, порядок следования фаз, несимметрия напряжения).

Дополнительная погрешность, выраженная в процентах, вызываемая изменением влияющих величин по отношению к нормальным условиям, приведенным в 5.6.1, не должна превышать пределов для соответствующего класса точности, установленных в таблице 11.

Таблица 11 — Влияющие величины

| Влияющая величина | Значение тока (симметричная нагрузка) | Коэффициент мощности | Пределы изменения погрешности, %, для счетчиков класса точности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,2 S | 0,5 S |
| Изменение напряжения измерительной цепи в пределах ±10 %1} | 0,5 Iном ( I ( Imax | 1 | 0,1 | 0,2 |
|  | 0,1 Iном ( I ( Imax | 0,5 (при индуктивной нагрузке) | 0,2 | 0,4 |
| Изменение частоты в пределах ±5% | 0,5 Iном ( I ( Imax | 1 | 0,1 | 0,2 |
|  | 0,1 Iном ( I ( Imax | 0,5 (при индуктивной нагрузке) | 0,1 | 0,2 |
| Форма кривой: ток третьей гармоники равен 10 % тока нагрузки2) | 0,05 Iном ( I ( Imax | 1 | 0,1 | 0.1 |
| Обратная последовательность фаз | 0,1 Iном | 1 | 0,05 | 0,1 |
| Несимметрия напряжения3) | Iном | 1 | 0,5 | 1,0 |
| Изменение вспомогательного напряжения в пределах ±15 %4) | 0,01 Iном | 1 | 0,05 | 0,1 |
| Изменение фазы вспомогательного напряжения питания на 120° 4) | 0,01 Iном | 1 | 0,1 | 0,2 |
| Внешнее постоянное магнитное поле5) | Iном | 1 | 2,0 | 3,0 |
| Внешнее магнитное поле индукции 0,5 мТл6) | Iном | 1 | 0,5 | 1,0 |
| Высокочастотные магнитные поля7) | Iном | 1 | 1,0 | 2,0 |
| Магнитное иоле вспомогательной части8) | 0,01 Iном | 1 | 0,05 | 0,1 |

1) Для диапазонов напряжения от минус 20 до минус 10 % и от плюс 10 до плюс 15 % пределами изменения выраженной в процентах погрешности являются значения, превышающие в 3 раза значения, приведенные в таблице 11.

При напряжении ниже 0,8 Uном погрешность счетчика может меняться в пределах от плюс 10 до минус 100 %.

2) Коэффициент искажения формы кривой напряжения должен быть менее 1 %. Изменение выраженной в процентах погрешности должно измеряться при двух условиях: максимум третьей гармоники в первом измерении в фазе и во втором измерении в противофазе с максимумом основного тока.

Для многофазных счетчиков цепи напряжения должны быть включены параллельно, а цепи тока последовательно.

3) Многофазные счетчики должны измерять и регистрировать энергию с погрешностью, не превышающей установленную в таблице 11, если одна или две фазы трехфазной сети прерываются.

4) Применимо только в том случае, если вспомогательный источник питания присоединяется к измерительной цепи напряжения внутри счетчика.

5) Условия испытаний приведены в 5.6.2.

6) Индукция внешнего магнитного поля 0,5 мТл, создаваемого током частоты, одинаковой с частотой подаваемого на счетчик напряжения, и при наиболее неблагоприятных фазе и направлении, не должна вызывать изменения погрешности счетчика, превышающего установленные в таблице 11. Условия испытаний приведены в 5.6.2.

7) Условия испытаний приведены в 5.5.3.

8) Такая вспомогательная часть, помещенная внутри корпуса счетчика, включается под напряжение прерывисто, например, электромагнит многотарифного счетного механизма.

Желательно, чтобы присоединение к вспомогательной части маркировалось для обеспечения правильного его подключения.

Если эти соединения выполнены с помощью штепсельных вилок и штепсельных розеток, то должна быть обеспечена защита от возможности неправильного подключения счетчика.

4.6.3 Пределы погрешности, вызываемой изменением температуры окружающего воздуха

Средний температурный коэффициент не должен превышать пределов, установленных в таблице 12.

Таблица 12 — Средний температурный коэффициент

| Значение тока | Коэффициент мощности | Средний температурный коэффициент, %/К, для счетчиков класса точности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,2 S | 0,5 S |
| 0,05 Iном ( I ( Imax | 1 | 0,01 | 0,03 |
| 0,1 Iном ( I ( Imax | 0,5 (при индуктивной нагрузке) | 0,02 | 0,05 |

Определение среднего температурного коэффициента для данной температуры должно быть проведено в диапазоне температур от температуры, на 10 К превышающей 20 К, до температуры на 10 К ниже 20 К, но ни в коем случае температура не должна выходить за пределы установленного диапазона рабочей температуры.

4.6.4 Чувствительность и самоход счетчика

Для этих испытаний условия испытаний и значения влияющих величин должны соответствовать установленным в 5.6.1 со следующими дополнениями:

4.6.4.1 Начальный запуск счетчика

Счетчик должен нормально функционировать не позднее чем через 5 с после приложения номинального напряжения к зажимам счетчика.

4.6.4.2 Самоход счетчика

После приложения напряжения при отсутствии тока в цепи тока испытательный выход счетчика не должен создавать более одного импульса.

Для проверки соответствия этому требованию должно быть проведено испытание в соответствии с 5.6.4 настоящего стандарта.

4.6.4.3 Чувствительность

Счетчик должен включаться и продолжать регистрировать показания при токе, равном 0,001 Iном, и коэффициенте мощности, равном 1.

Если счетчик предназначен для измерения энергии в обоих направлениях, то испытание должно быть проведено для каждого направления.

Для проверки соответствия этому требованию должно быть проведено испытание в соответствии с 5.6.5 настоящего стандарта.

Счетчик должен измерять энергию при подаваемой на него мощности Р, не менее, рассчитываемой по формуле

P = 25 · 10-4 · K · Pном,                                                         (1)

где К — класс точности счетчика;

Рном — номинальное значение мощности, рассчитанное по номинальным значениям силы тока и напряжения, кВт.

4.6.5 Постоянная счетчика

Связь между испытательным выходом и показанием на дисплее должна соответствовать маркировке на щитке.

Выходные устройства обычно не создают однородные последовательности импульсов, поэтому изготовитель должен установить необходимое число импульсов для обеспечения точности измерений, по крайней мере, не менее 1/10 обозначения класса точности счетчика в различных точках испытания.

Число периодов изменения импеданса выходной цепи передающего устройства N должно быть связано с приращением измеренной энергии W, кВт · ч, зависимостью

N = R · W,                                                                    (2)

где R — постоянная счетчика (передаточное число основного передающего устройства), имп/(кВт · ч).

Значение постоянной счетчика должно быть ограничено неравенством

где Рmax — максимальная мощность, измеряемая счетчиком, кВт.

4.6.6 Испытательные выходы счетчика должны обеспечивать возможность проверки порога чувствительности за время, не превышающее 10 мин.

4.7 Время изменения показаний суммирующего устройства при максимальной нагрузке должно быть:

не менее 250 ч — на одну единицу старшего разряда;

не более 15 мин — на одну единицу младшего разряда.

4.8 Основное передающее устройство должно иметь два состояния, отличающиеся импедансом выходной цепи.

В состоянии «замкнуто» сопротивление выходной цепи передающего устройства должно быть не более 200 Ом. В состоянии «разомкнуто» сопротивление выходной цепи должно быть не менее 50 кОм.

Предельная сила тока, которую должна выдерживать выходная цепь передающего уcтpойcmвa в состоянии «замкнуто», должна быть не менее 30 мА.

Предельно допустимое напряжение на выходных контактах передающего устройства в состоянии «разомкнуто» должно быть не менее 24 В.

4.9 Условия транспортирования и хранения счетчиков — по ГОСТ 22261.

4.10 Требования безопасности счетчиков — по ГОСТ 26104.

4.11 Требования к надежности счетчиков должны быть установлены в технических условиях на счетчики конкретного типа.

4.12 Комплектность счетчиков должна быть установлена в технических условиях на счетчики конкретного типа.

4.12.1 К счетчикам должна быть приложена эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601.

В эксплуатационной документации устанавливают межповерочный интервал для счетчика конкретного типа.

4.13 Гарантии изготовителя — по ГОСТ 22261.

5 Испытания и условия испытаний

5.1 Общие методики испытаний

5.1.1 Условия испытаний

Все испытания выполняют при нормальных условиях, если нет иных указаний.

5.1.2 Типовые испытания

Типовое испытание, определенное в 3.7.1, должно быть выполнено на одном или нескольких образцах счетчика, выбранных изготовителем для установления его конкретных характеристик и подтверждения его соответствия требованиям настоящего стандарта.

Рекомендуемая последовательность проведения испытаний приведена в приложении Б.

При внесении изменений в счетчик после типового испытания, оказывающих влияние на некоторые его части, достаточно провести ограниченные испытания по тем характеристикам, на которые внесенные изменения могут оказать воздействие.

Виды испытаний и правила приемки — по ГОСТ 22261.

5.2 Проверка механических требований

5.2.1 Испытание пружинным молотком

Механическая прочность корпуса счетчика должна быть проверена с помощью пружинного молотка по ГОСТ 27570.0.

Счетчик должен быть установлен в нормальном рабочем положении, а пружинный молоток должен воздействовать на наружные поверхности кожуха счетчика, включая окна, и на крышку зажимов моментом силы (0,22(0,05) Н · м.

Для счетчиков утопленного монтажа это испытание про водят только на его лицевой поверхности.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если корпус счетчика и крышка зажимов не подверглись повреждению, которое может повлиять на работу счетчика, и если отсутствует возможность соприкосновения с частями, находящимися под напряжением. Небольшое повреждение, не ухудшающее защиту от косвенного контакта или проникновения твердых тел, пыли и воды, считают допустимым.

5.2.2 Испытание на удар

Испытание на удар должно быть проведено в соответствии с ГОСТ 28213 при следующих условиях:

счетчик в нерабочем состоянии без упаковки;

импульс полусинусоидальной волны;

максимальное ускорение 15gn (150 м/с2);

длительность импульса 11 мс.

После испытания счетчик не должен иметь каких-либо повреждений или изменять показания и должен нормально функционировать в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

5.2.3 Испытание на вибрацию

Испытание должно быть проведено в соответствии с ГОСТ 28203 при следующих условиях:

счетчик в нерабочем состоянии без упаковки;

методика испытаний А;

диапазон частот от 10 до 150 Гц;

частота перехода f — 60 Гц;

f < 60 Гц — постоянная амплитуда движения 0,035 мм;

f > 60 Гц — постоянное ускорение 4,9 м/с2 (0,5 gn);

однокнопочное управление;

число циклов качания на ось 10.

Примечание— 10 циклов качания равно 75 мин.

После испытания счетчик не должен иметь каких-либо повреждений или изменять показания и должен нормально функционировать в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

5.2.4 Испытание на устойчивость к нагреву и огню

Испытание должно быть проведено в соответствии с ГОСТ 27483 при следующих условиях:

температура при испытании зажимной платы, крышки зажимов и корпуса счетчика (650±10) °С;

продолжительность испытания (30±1) с.

Контакт с раскаленным проводом допускается осуществлять в любом случайном месте. Если зажимная плата составляет одно целое с цоколем счетчика, то достаточно провести испытание только на зажимной плате. После испытаний счетчик не должен иметь повреждений.

5.2.5 Испытание защиты от проникновения пыли и воды

Испытание должно быть проведено в соответствии с ГОСТ 14254 при следующих условиях:

счетчики устанавливают на искусственной стене или на искусственном щите, как удобнее. В последнем случае проверяют только лицевую часть счетчика и его прилегание к щиту.

а) защита от проникновения пыли:

счетчик в нерабочем состоянии;

испытание следует проводить с кабелем выбранной длины (открытые концы запаяны), тип которого устанавливает изготовитель;

внутри счетчика и снаружи поддерживают одно и то же атмосферное давление;

первая цифра: 5 (IP5X).

Проникновение пыли допускается только в количестве, не влияющем на функционирование счетчика и не ухудшающем его диэлектрические свойства (прочность изоляции);

в) защита от проникновения воды:

счетчик в нерабочем состоянии

вторая цифра: 1 (IPX1).

Проникновение воды допускается только в количестве, не влияющем на функционирование счетчика и не ухудшающем его диэлектрические свойства (прочность изоляции).

5.2.6 Испытания счетчиков на механические воздействия (4.2.1) — по ГОСТ 22261.

Контролируемые характеристики и время выдержки счетчиков в нормальных условиях должны быть установлены в технических условиях на счетчики конкретного типа.

5.3 Проверка климатических воздействий

После каждого из климатических испытаний счетчик должен нормально функционировать без изменения характеристик и каких-либо повреждений.

Испытания счетчиков на климатические воздействия (4.3; 4.9) — по ГОСТ 22261.

Контролируемые характеристики и время выдержки счетчиков в

нормальных условиях должны быть установлены в технических условиях на счетчики конкретного типа.

5.3.1 Испытание на сухое тепло

Испытание должно быть проведено в соответствии с ГОСТ 28200 при следующих условиям:

счетчик в нерабочем состоянии;

температура (55±2) °С;

продолжительность испытания 72 ч.

5.3.2 Испытание на холод

Испытание должно быть проведено в соответствии с ГОСТ 28199 при следующих условиях:

счетчик в нерабочем состоянии;

температура (минус 20±3) °С;

продолжительность испытания 72 ч.

5.3.3 Циклическое испытание на влажное тепло

Испытание должно быть проведено в соответствии с ГОСТ 28216 при следующих условиях:

цепи напряжения и вспомогательные цепи находятся под номинальным напряжением;

ток в цепях тока отсутствует;

вариант цикла 1;

верхнее значение температуры (40±2) °С;

не принимают особых мер предосторожности для удаления влаги с поверхности счетчика;

продолжительность испытания 6 циклов.

Через 24 ч после окончания этого испытания счетчик должен быть подвергнут следующим испытаниям:

а) испытание изоляционных свойств в соответствии с 5.4.6, за исключением того, что значение испытательного напряжения должно быть умножено на коэффициент 0,8;

б) проверка функционирования. Счетчик должен нормально функционировать и не иметь каких-либо повреждений или изменения показаний.

Испытание влажным теплом можно также рассматривать, как испытание на коррозию. Результат испытания оценивают визуально.

Не должно быть явных следов коррозии, влияющей на функциональные свойства счетчика.

5.4 Проверка электрических требований

5.4.1 Проверка потребляемой мощности

Потребляемая мощность в цепях напряжения и тока должна быть определена любым подходящим методом при нормальных значениях влияющих величин, приведенных в 5.6.1. При этом должна обеспечиваться точность не хуже 5 %.

Требования — по 4.4.1.

5.4.2 Испытания на влияние напряжения питания

5.4.2.1 Испытания на влияния провалов и кратковременных прерываний напряжения

Испытания должны быть проведены при следующих условиях:

цепи напряжения и вспомогательные цепи находятся под номинальным напряжением;

ток в цепях тока отсутствует;

к каждой фазе последовательно должны прикладываться напряжения со следующими пределами и кратковременными прерываниями:

а) прерывания напряжения (U = 100 %

продолжительность прерывания 1 с;

число прерываний 3;

время восстановления между прерываниями 50 мс.

Кроме того, см. приложение В, рисунок 1.

б) прерывания напряжения (U =100 %

продолжительность прерывания 20 мс;

число прерываний 1.

Кроме того, см. приложение В, рисунок 2.

в) провалы напряжения (U = 50 %

продолжительность провала 1 мин;

число провалов 1.

Кроме того, см. приложение В, рисунок 3.

Требования — по 4.4.2.2.

5.4.3 Испытание на влияние кратковременных перегрузок током

Испытательная цепь должна быть практически безындукционной.

После воздействия кратковременных перегрузок током последовательно на каждую фазу с поддерживаемым напряжением на зажимах счетчик с включенной(ыми) цепью(ями) напряжения выдерживают до достижения первоначальной температуры (около 1 ч).

Требования — по 4.4.3

5.4.4 Испытание на влияние самонагрева

Испытание должно быть проведено следующим образом: после включения цепей напряжения под напряжение, равное номинальному, на время не менее 2 ч при отсутствии тока в цепях тока, цепи тока нагружают максимальным током.

Погрешность счетчика должна быть измерена при коэффициенте мощности, равном единице, сразу после приложения тока и затем через промежутки времени, достаточно короткие для точного построения кривой изменения погрешности в зависимости от времени. Испытание следует проводить, по крайней мере, в течение 1 ч и до тех пор, пока изменение погрешности в течение 20 мин не будет превышать 0,05 %.

Такое же испытание должно быть проведено затем при коэффициенте мощности, равном 0,5 (при индуктивной нагрузке).

Изменение погрешности, измеренное указанным выше способом, не должно превышать значений, приведенных в таблице 8 ( кроме того, см. 4.4.4).

5.4.5 Испытание на влияние нагрева

При максимальном токе в каждой цепи тока и при напряжении, равном 1,15 номинального напряжения, приложенного к каждой цепи напряжения (в том числе к вспомогательным цепям напряжения, которые находятся под напряжением более длительный период, чем их тепловые постоянные времени), повышение температуры внешней поверхности счетчика не должно превышать 25 К при температуре окружающего воздуха 40 °С.

Во время испытания, продолжительность которого должна быть 2 ч, счетчик не должен подвергаться воздействию воздушных потоков или прямой солнечной радиации.

После испытания счетчик не должен иметь повреждений и должен соответствовать требованиям к электрической прочности изоляции по 5.4.6.

5.4.6 Испытание изоляционных свойств

5.4.6.1 Общие условия испытаний

Испытаниям следует подвергать только собранный счетчик с установленным кожухом (за исключением случаев, приведенных ниже), с крышкой зажимов и винтами зажимов в положении, соответствующем закреплению проводов максимально допустимого для зажимов сечения.

Методика испытаний — по ГОСТ 30032.1.

Сначала должны быть проведены испытания импульсным напряжением, а затем испытания напряжением переменного тока.

Испытания электрической прочности изоляции при типовых испытаниях считают имеющим силу только для того размещения зажимов счетчика, при которой проводились испытания. Если расположение зажимов иное, то испытания электрической прочности изоляции должны быть проведены для каждого вида размещения зажимов.

При этих испытаниях термин «земля» имеет следующий смысл:

а) если корпус счетчика изготовлен из металла, то «землей» является сам корпус, установленный на плоской проводящей поверхности;

б) если корпус счетчика или только его часть изготовлены из изоляционного материала то «землей» является проводящая пленка из фольги, охватывающая счетчик и присоединенная к плоской проводящей поверхности, на которой установлен цоколь счетчика. В тех случаях, когда крышка зажимов позволяет, проводящая пленка должна находиться от зажимов и от отверстий для проводов на расстоянии не более 20 мм.

Во время испытаний импульсным напряжением и напряжением переменного тока цепи, не подвергаемые испытаниям, присоединяют к земле, как указано ниже. Не должно возникать искрения, пробивного разряда или пробоя.

После указанных испытаний погрешность счетчика, выраженная в процентах, при нормальных условиях не должна превышать установленной в настоящем стандарте.

В настоящем разделе выражение «все зажимы» обозначает весь комплект зажимов цепей тока, цепей напряжения и, если они имеются, вспомогательных цепей, имеющих номинальное напряжение свыше 40 В.

Указанные испытания следует проводить в нормальных условиях. Во время испытания качество изоляции не должно ухудшаться из-за воздействия пыли или влажности.

При отсутствии специальных указаний нормальные условия при испытаниях изоляции следующие:

температура окружающего воздуха от 15 до 25 °С;

относительная влажность от 45 до 75 %;

атмосферное давление от 86 до 106 кПа.

5.4.6.2 Испытание импульсным напряжением

Форма кривой и характеристики генератора должны быть в соответствии с ГОСТ 27918 (см. 4.1 приложения 4), а амплитудное значение импульсного напряжения должно быть 6 кВ. Для каждого испытания импульсное напряжение прикладывается 10 раз одной полярности, а затем столько же другой полярности. Минимальное время между импульсами должно быть 3 с.

Примечание — Для участков, где преобладают воздушные сети питания, может требоваться испытательное напряжение более 6 кВ

5.4.6.2.1 Испытания импульсным напряжением для цепей и между цепями

Испытание следует проводить раздельно для каждой цепи (или группы цепей), изолированной(ых) от других цепей счетчика в нормальных условиях эксплуатации. Зажимы цепей, не подвергаемых испытанию импульсным напряжением, должны быть соединены с «землей».

Если цепи напряжения и тока измерительного элемента соединены вместе при нормальном использовании счетчика, то их следует подвергать испытанию совместно. Другой конец цепи напряжения должен быть присоединен к «земле», а импульсное напряжение должно быть приложено между зажимом цепи тока и «землей». Если несколько цепей напряжения счетчика имеют общую точку, то эта точка должна быть присоединена к «земле», а импульсное напряжение должно быть приложено последовательно между каждым из свободных концов соединений (или цепью тока, присоединенной к ним) и «землей».

Если при эксплуатации цепи напряжения и тока одного и того же измерительного элемента разделены и имеют соответствующую изоляцию (например, каждая цепь присоединена к измерительному трансформатору), то испытание следует проводить отдельно для каждой цепи.

Во время испытания цепи тока зажимы других цепей должны быть соединены с «землей», а импульсное напряжение должно быть приложено между одним из зажимов цепи тока и «землей». Во время испытания цепи напряжения зажимы других цепей и один из зажимов испытуемой цепи напряжения должны быть присоединены к «земле», а импульсное напряжение должно быть приложено между другим зажимом цепи напряжения и «землей».

Вспомогательные цепи, предназначенные для непосредственного присоединения к сети или к тем же трансформаторам напряжения, что и цепи счетчика, при номинальном напряжении свыше 40 В следует подвергать испытанию импульсным напряжением при тех же условиях, которые установлены для цепей напряжения. Другие вспомогательные цепи этому испытанию не подвергают.

5.4.6.2.2 Испытание импульсным напряжением электрических цепей относительно «земли»

Все зажимы электрических цепей счетчика, включая зажимы вспомогательных цепей с номинальным напряжением свыше 40 В, должны быть соединены вместе.

Вспомогательные цепи с номинальным напряжением 40 В или ниже этого значения должны быть соединены с «землей».

Импульсное напряжение должно быть приложено между всеми электрическими цепями и «землей».

5.4.6.3 Испытание напряжением переменного тока

Испытание напряжением переменного тока следует проводить в соответствии с таблицей 13.

Испытательное напряжение должно быть практически синусоидальным с частотой в пределах 45—65 Гц. Оно должно быть приложено в течение 1 мин. Мощность источника испытательного напряжения должна быть не менее 500 В · А.

Во время испытания относительно «земли» вспомогательные цепи с номинальным напряжением 40 В или ниже этого значения должны быть соединены с «землей».

Таблица 13 — Испытания напряжением переменного тока

| Среднее квадратическое значение испытательного напряжения | Точки приложения испытательного напряжения |
| --- | --- |
| 2 кВ | Испытания следует проводить при закрытом корпусе счетчика, с установленным кожухом и крышкой зажимов: а) между всеми цепями тока и напряжения, а также вспомогательными цепями с номинальным напряжением свыше 40 В, соединенными вместе, и «землей»; б) между цепями, которые не предполагается соединять вместе во время работы |

5.5 Испытания на электромагнитную совместимость

5.5.1 Общие условия испытаний

Для этих испытаний счетчик должен быть в нормальном рабочем положении с установленными кожухом и крышкой зажимов. Все части, требующие заземления, должны быть заземлены.

После этих испытаний счетчик должен нормально функционировать и не иметь повреждений.

5.5.2 Испытание на невосприимчивость к электростатическим разрядам

Испытание должно быть проведено в соответствии с ГОСТ 29191 при следующих условиях:

испытательное напряжение 15 кВ,

число разрядов 10;

а) счетчик в рабочем состоянии:

цепи напряжения и вспомогательные цепи находятся под номинальным напряжением;

ток в цепях тока отсутствует, токовые зажимы разомкнуты.

Воздействие электростатического разряда не должно создавать изменения показаний в счетном механизме более чем на 0,001 кВт · ч, а испытательный выход не должен производить сигнал, эквивалентный более чем 0,001 кВт · ч. Эти значения установлены для счетчиков с номинальным током 5 А и номинальным напряжением 100 В. Для других номинальных значений тока и напряжения вместо значения 0,001 кВт · ч должно быть установлено соответствующее значение;

б) счетчик в нерабочем состоянии:

цепи напряжения и тока не включены под напряжение;

зажимы напряжения каждой фазы соединены вместе, а токовые зажимы разомкнуты.

После воздействия электростатического разряда счетчик не должен иметь повреждений или изменений показаний и должен соответствовать требованиям точности, установленным в настоящем стандарте.

5.5.3 Испытание на невосприимчивость к высокочастотным электромагнитным полям

Испытание должно быть проведено при следующих условиях:

цепи напряжения и вспомогательное цепи находятся под номинальным напряжением;

полоса частот от 27 до 500 МГц;

напряженность поля при испытаниях 10 В/м.

а) ток в цепях тока отсутствует, а токовые зажимы должны быть разомкнуты.

Воздействие поля высокой частоты не должно производить изменения показаний в счетном механизме более чем на 0,001 кВт · ч, а испытательный выход не должен производить сигнал, эквивалентным более чем 0,001 кВт · ч. Эти значения установлены для счетчиков с номинальным током 5 А и номинальным напряжением 100 В. Для других номинальных значений тока и напряжения вместо значения 0,001 кВт · ч должно быть установлено соответствующее значение;

б) при номинальном токе Iном и коэффициенте мощности, равном 1, при чувствительных частотах или при наиболее используемых частотах изменение погрешности должно быть в пределах, приведенных в таблице 11.

5.5.4 Испытание на воздействие быстрых переходных всплесков

Испытание должно быть проведено в соответствии с ГОСТ 29156 при следующих условиях:

цепи напряжения и вспомогательные цепи находятся под номинальным напряжением;

ток в цепях тока отсутствует, а токовые зажимы должны быть разомкнуты;

степень жесткости испытаний 3;

испытательное напряжение на источнике питания 2 кВ;

испытательное напряжение на сигнальных линиях, линиях данных и цепях управления 1 кВ;

продолжительность испытания не менее 60 с.

Испытательными точками являются точки, расположенные:

а) между зажимами каждой цепи, присоединенной обычным способом к сети;

б) между любыми двумя независимыми цепями, имеющими номинальное напряжение свыше 40 В;

в) между каждой независимой цепью, имеющей номинальное напряжение свыше 40 В, и «землей».

Во время испытания счетчика не должно быть изменения показаний в счетном механизме более чем на 0,001 кВт· ч, а испытательный выход не должен производить сигнал, эквивалентный более чем 0,001 кВт · ч. Эти значения установлены для счетчиков с номинальным током 5 А и номинальным напряжением 100 В. Для других номинальных значений тока и напряжения вместо значения 0,001 кВт · ч должно быть установлено соответствующее значение.

5.5.5 Испытание на радиопомехи

Испытание на радиопомехи должно быть проведено в соответствии с ГОСТ 29216.

Полученные значения не должны превышать предельных значений, приведенных в ГОСТ 29216.

5.6 Проверка требований точности

Определение погрешностей счетчика следует проводить одним из трех методов:

ваттметра и секундомера, при котором сравнивают изменение показаний счетчика с действительным значением энергии, определенным по показаниям образцовых приборов;

образцового счетчика, при котором сравнивают показания проверяемого счетчика с показаниями образцового счетчика (последний включают через измерительные трансформаторы тока и напряжения);

длительных испытаний (контрольной станций), при котором сравнивают показания проверяемых счетчиков с показаниями образцового счетчика того же типа, что и проверяемые, который включают в цепь проверяемых, счетчиков и погрешность которого известна, а поправки вводят при сравнении показаний.

В качестве показаний счетчика при испытаниях принимают один из следующих видов показаний:

приращение показаний суммирующего устройства;

число импульсов, полученных от одного из передающих устройств или испытательных выходов;

период или частота следования импульсов от одного из передающих устройств или испытательных выходов.

Устройства и выходы, показания которых не использовались при определении погрешностей, должны быть проверены на функционирование.

5.6.1 Общие условия испытаний

Проверку требований точности, установленных в 4.6, проводят при соблюдении следующих условий:

а) счетчик должен быть испытан в корпусе с установленным кожухом. Все части, требующие заземления, должны быть заземлены;

б) до проведения любых испытаний цепи напряжения и вспомогательные цепи должны быть включены под напряжение в течение времени, достаточного для достижения установившегося теплового режима;

в) дополнительно для многофазных счетчиков:

порядок следования фаз должен соответствовать указанному на схеме подключений счетчика;

напряжения и токи должны быть практически симметричными в соответствии с требованиями таблицы 14;

г) нормальные условия должны соответствовать установленным в таблице 15.

Требования к испытательному оборудованию должны соответствовать нормативной документации по стандартизации.

Перед определением погрешностей счетчик следует выдержать при номинальной нагрузке не менее 20 мин.

Образцовые средства измерений, применяемые для определения погрешностей счетчиков, должны обеспечивать определение действительного значения энергии с погрешностью, не превышающей 1/3 допускаемого значения основной погрешности.

Таблица 14— Требования к симметрии токов и напряжений

| Параметры входного сигнала | Допускаемое отклонение |
| --- | --- |
| Отклонение каждого из фазных или линейных напряжений от их среднего значения не должно быть более | ±1 % |
| Отклонение каждого из токов в проводах от среднего значения не должно быть более | ±1 % |
| Значения сдвига фаз для каждого из этих токов от соответствующего фазного напряжения, независимо от коэффициента мощности, не должны отличаться друг от друга более чем на | 2° |

Таблица 15 — Нормальные условия

| Влияющая величина | Нормальное значение | Допускаемое отклонение |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающего воздуха | Нормальная температура или, если она не установлена, 23 °С1) | ±2 °С |
| Напряжение | Номинальное напряжение 2) | ±1,0 % |
| Частота | Номинальная частота3) | ±0,3 % |
| Форма кривой | Синусоидальные напряжения и токи | Коэффициент искажения менее 2 % |
| Индукция внешнего магнитного поля при номинальной частоте | Магнитная индукция, равная нулю4) | 0,05 мТл |

1) Если испытания проводят при температуре, отличающейся от нормальной температуры с учетом допускаемых отклонений, то результаты должны быть скорректированы введением соответствующего температурного коэффициента счетчика.

2) Нормальные условия для напряжения распространяются на измерительную цепь и на вспомогательный(ые) источник(и) питания.

3) Нормальные условия для частоты распространяются на измерительную цепь и на вспомогательный(ые) источник(и) питания (если он не постоянного тока).

4)  Магнитная индукция в месте проведения испытания при отсутствии счетчика и его соединений.

5.6.2 Испытание на воздействие влияющих величин

Следует проверить, что требования к воздействию влияющих величин, установленные в 4.6.1 и 4.6.2, удовлетворены.

Испытание на воздействие влияющих величин проводят для каждой влияющей величины отдельно, при этом остальные влияющие величины находятся в нормальных условиях, установленных в таблице 15.

Постоянная магнитная индукция может быть создана с помощью электромагнита (согласно приложению Г), питаемого постоянным током. Это магнитное поле должно быть приложено ко всем доступным для прикосновения поверхностям счетчика, когда он установлен в нормальном рабочем положении. Значение приложенной магнитодвижущей силы должно быть 1000 ампер-витков.

Магнитная индукция может быть создана путем установления счетчика в центре круглой катушки диаметром D, равным 1 м, прямоугольного поперечного сечения, небольшой радиальной толщиной по сравнению с диаметром и имеющей 400 ампер-витков.

5.6.3 Испытание на влияние температуры окружающего воздуха.

Следует проверить, что требования к влиянию температуры окружающего воздуха, установленные в 4.6.3, удовлетворены.

Испытание счетчика на влияние температуры окружающего воздуха проводят по ГОСТ 22261.

5.6.4 Проверка отсутствия самохода

Для этого испытания цепь тока должна быть разомкнутой, а к цепям напряжения должно быть приложено напряжение, равное 115 % номинального значения напряжения.

Минимальная продолжительность испытаний должна быть в 20 раз больше, чем время между двумя импульсами, когда запускающая нагрузка приложена к счетчику.

Во время этого испытания испытательный выход счетчика не должен создавать более одного импульса.

5.6.5 Проверка чувствительности

Следует проверить, что требования запуска, установленные в 4.6.4.3, удовлетворены.

Чувствительность счетчика (4.6.4.3, 4.6.6) проверяют по показаниям испытательного выхода или по передающему устройству. Время испытания по испытательному выходу и минимальное число импульсов должны быть установлены в технических условиях на счетчики конкретного типа.

5.6.6 Проверка постоянной счетчика

Следует проверить, что связь между испытательным выходом и показанием на дисплее соответствует маркировке на щитке счетчика.

5.6.7 Интерпретация результатов испытаний

Из-за недостоверности измерений и других причин, оказывающих влияние на результаты измерений, некоторые результаты испытаний могут оказаться вне допустимых пределов, приведенных в таблицах 9 и 10. Однако, если перемещением оси абсцисс параллельно самой себе на значение не более установленного в таблице 16 все результаты испытаний приходят в соответствие с пределами, установленными в таблицах 9 и 10, то счетчик считают годным.

Таблица 16 — Интерпретация результатов испытаний

| Интерпретация результатов испытаний | Класс точности счетчика |
| --- | --- |
|  | 0,2 S | 0,5 S |
| Допускаемое перемещение оси абсцисс, % | 0,1 | 0,2 |

Если в ходе испытаний некоторые значения основной погрешности вследствие изменения метода ее определения или замены образцовых средств измерений не укладываются в пределы основной погрешности, но есть возможность ввести эти значения в пределы основной погрешности перемещением оси абсцисс параллельно самой себе на значение, не превышающее 1/3 основной погрешности, то счетчик следует считать соответствующим требованиям настоящего стандарта.

5.7 Время изменения показаний суммирующего устройства (4.7) рассчитывают по формулам:

, ч                                                                (3)

, мин                                                         (4)

где tс и tм — время изменения показаний на единицу старшего и младшего разряда, соответственно;

Рmax — максимальная мощность, кВт;

Л — число разрядов от запятой слева;

П — число разрядов от запятой справа.

5.8 Действительное значение сопротивления выходной цепи передающего устройства (4.8) следует определять соответственно как частное от деления остаточного падения напряжения на предельно допустимый ток и предельно допустимого напряжения на остаточный ток.

Методы измерения остаточного падения напряжения и остаточного тока должны быть установлены в технических условиях на счетчики конкретного типа.

5.9 Испытания счетчиков на грибоустойчивость (4.2.12.1) следует проводить по ГОСТ 9.048.

5.10 Методика испытаний на надежность (4.10) должна быть установлена в технических условиях на счетчики конкретного типа.

5.11 Проверку счетчиков на соответствие требованиям 4.2.11; 4.2.12.2; 4.12 проводят внешним осмотром, сличением с чертежами, измерением измерительным инструментом, обеспечивающим необходимую точность.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

СВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

- - - - - - - - - - Пределы для каждых из 30 сут в течение года.

—  —  —  —  Пределы, достигнутые случайно в некоторые дни.

____________ Среднегодовое значение.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

| Испытание | Номер пункта настоящего стандарта |
| --- | --- |
| 1 Испытание изоляционных свойств | 5.4.6 |
| 1.1 Испытание импульсным напряжением | 5.4.6.2 |
| 1.2 Испытание напряжением переменного тока | 5.4.6.3 |
| 2 Проверка требований точности | 5.6 |
| 2.1 Проверка постоянной счетчика | 5.6.6 |
| 2.2 Проверка чувствительности | 5.6.5 |
| 2.3 Проверка отсутствия самохода | 5.6.4 |
| 2.4 Испытание на влияние температуры окружающего воздуха | 5.6.3 |
| 2.5 Испытание на воздействие влияющих величин | 5.6.2 |
| 3 Проверка электрических требований | 5.4 |
| 3.1 Проверка потребляемой мощности | 5.4.1 |
| 3.2 Испытание на влияние напряжения питания | 5.4.2 |
| 3.3 Испытание на влияние кратковременных перегрузок током | 5.4.3 |
| 3.4 Испытание на влияние самонагрева | 5.4.4 |
| 3.5 Испытание на влияние нагрева | 5.4.5 |
| 4 Испытания на электромагнитную совместимость | 5.5 |
| 4.1 Испытание на радиопомехи | 5.5.5 |
| 4.2 Испытание на воздействие быстрых переходных всплесков | 5.5.4 |
| 4.3 Испытание на невосприимчивость к высокочастотным электромагнитным полям | 5.5.3 |
| 4.4 Испытание на невосприимчивость к электростатическим разрядам | 5.5.2 |
| 5 Проверка климатических влияний | 5.3 |
| 5.1 Испытание на сухое тепло | 5.3.1 |
| 5.2 Испытание на холод | 5.3.2 |
| 5.3 Циклическое испытание на влажное тепло | 5.3.3 |
| 6 Проверка механических требований | 5.2 |
| 6.1 Испытание на вибрацию | 5.2.3 |
| 6.2 Испытание на удар | 5.2.2 |
| 6.3 Испытание пружинным молотком | 5.2.1 |
| 6.4 Испытание защиты от проникновения пыли и воды | 5.2.5 |
| 6.5 Испытание на устойчивость к нагреву и огню | 5.2.4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)

ФОРМА ИМПУЛЬСА НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ВЛИЯНИЕ ПРОВАЛОВ И КРАТКОВРЕМЕННЫХ ПРЕРЫВАНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ

Рисунок 1 — Прерывания напряжения (U = 100 %, 1 с

Рисунок 2 — Прерывания напряжения (U = 100 %, 20 мс

Рисунок 3 — Провалы напряжения (U = 50 %

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(рекомендуемое)

ЭЛЕКТРОМАГНИТ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

|  | Испытуемый счетчик |
| --- | --- |

Примеры обмотки: 500 витков 0,6 D/0,28 мм2 или 1000 витков 0,4 D/0,126 мм2.

Удельные потери: 1,0 Вт/кг

Ключевые слова, статические счетчики, счетчики ватт-часов, активная энергия, переменный ток

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

3.1 Общие определения

3.2 Определения, относящиеся к функциональным элементам

3.3 Определение механических элементов

3.4 Определение типов изоляции

3.5 Определение величин, характеризующих счетчик

3.6 Определение влияющих величин

3.7 Определение испытаний

4 Технические требования

4.1 Стандартные значения электрических величин

4.2 Механические требования

4.3 Климатические условия

4.4 Электрические требования

4.5 Электромагнитная совместимость

4.6 Требования к точности

5 Испытания и условия испытаний

5.1 Общие методики испытаний

5.2 Проверка механических требований

5.3 Проверка климатических воздействий

5.4. Проверка электрических требований

5.5. Испытания на электромагнитную совместимость

5.6 Проверка требований точности

Приложение А Связь между температурой окружающего воздуха и относительной влажностью'

Приложение Б Последовательность проведения испытаний

Приложение В Форма импульса напряжения для испытаний на влияние провалов и кратковременных прерываний напряжения

Приложение Г Электромагнит для испытания на влияние внешних магнитных полей